MỤC LỤC

I. TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU 10 THÔNG SỐ

II , SINH HÓA MÁU

1, Triglycerid

2, Bilirubin TP

3, Bilirubin TT

4, Bilirubin GT

5, GOT

6, GPT

7, CK –MB

8, Ure

9, Glucose

10, Creatinin

11, Acid uric

12, Protein TP

13, Albumin

14, Cholesteron

III, CÔNG THỨC MÁU

1, Quy trình xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO , Rh

2, Quy trình xét nghiệm thời gian máu chảy

3, Quy trình xét nghiệm thời gian máu đông

4, Nghiệm pháp dây thắt

5, Quy trình định nhóm máu khó hệ ABO

6, Quy trình tổng phân tích té bào máu ngoại vi

7, Quy trình nhuộm Giemsa

PHẦN I. NƯỚC TIỂU

1. QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU

I. NGUYÊN LÝ

Tổng phân tích nước tiểu được bán định lượng bằng thanh giấy sử dụng kỹ  thuật đo phản quang.

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: Kỹ thuật viên xét nghiệm Hóa sinh.

2. Phương tiện, hóa chất:

-  Phương tiện: Máy phân tích sinh hóa nước tiểu bán tự động Combi scan 100

- Hóa chất: Thanh thử nước tiểu 10 thông số. Hóa chất được bảo quản ở 25- 30°C.

3. Người bệnh:

- Người bệnh được giải thích và tư vấn về việc làm xét nghiệm nước tiểu

- Người bệnh được hướng dẫn cách lấy nước tiểu đúng tiêu chuẩn.

- Nước tiểu (tốt nhất lấy vào buổi sáng), trừ mẫu nước tiểu 24 giờ được bảo quản bằng acid HCl hoặc bảo quản ở 2 - 8°C.

4. Phiếu xét nghiệm: Thực hiện theo chỉ định của bác sĩ lâm sàng.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Lấy bệnh phẩm:

Lấy mẫu nước tiểu buổi sáng: Là phương pháp áp dụng thông thường nhất vì thuận tiện, đơn giản, tỷ lệ chính xác cao, nước tiểu được cô đặc sau một đêm ngủ, các thành phần bất thường bệnh lý, kể cả vi khuẩn niệu sẽ có tỷ lệ cao nên dễ phát hiện.

+ Cách tiến hành: Sáng sớm, bệnh nhân vệ sinh bộ phận sinh dục-tiết niệu trước khi lấy nước tiểu. Đi tiểu phần đầu bãi bỏ đi, rồi hứng vào ống nghiệm 5-10mL nước tiểu.

2. Tiến hành kỹ thuật:

-  Nhúng ướt toàn bộ thanh thử vào nước tiểu.

-  Đặt thanh thử vào khay đựng test.

-  Nhấn nút Start. Máy sẽ tự phân tích và in kết quả.

-  Kết quả sau khi được đánh giá sẽ được chuyển vào phần mềm quản lý dữ liệu

-  In phiếu kết quả và trả kết quả cho khoa lâm sàng, cho bệnh nhân.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1.  Tỉ trọng:

Bình thường tỷ trọng nước tiểu vào khoảng 1.005 -1.030. Tỷ trọng tăng trong bệnh đái tháo đường, giảm trong bệnh đái tháo nhạt. Tỷ trọng thấp kéo dài cũng thường gặp trong suy thận.

2. pH:

-  Bình thường từ 5 – 8.5.

-  pH axit: ĐTĐ không kiểm soát, mất nước, đói lả.

-  pH kiềm: nhiễm khuẩn tiết niệu

3. Các chất cetonic:

-  Bình thường không có các chất cetonic trong nước tiểu. Khi chúng xuất hiện thì có thể bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường có biến chứng toan ceto, bệnh nhân nhịn đói lâu ngày, nôn mửa kéo dài, trong một  vài trường hợp  nhộ độc.

4. Máu:

-  Bình thường không có hồng cầu trong nước tiểu.

-  Dương tính và hồng cầu còn nguyên: Sỏi thận, lao thận, ung thư thận, viêm thận.

-  Dương tính và hồng cầu đã vỡ: tan máu như sốt rét, vàng da do tan máu, ngộ độc photpho …

5. Bilirubin (sắc tố mật):

-  Bình thường Bilirubin không có mặt trong nước tiểu.

-  Dương tính: có tổn thương của gan hoặc đường dẫn mật.

6. Urobilinogen

-  Bình thường có ít trong nước tiểu.

-  Tăng: bệnh gan hoặc tan huyết.

-  Nếu tắc mật hoàn toàn thì không có Urobilinogen trong nýớc tiểu.

7. Protein niệu:

- Bình thường nước tiểu có chứa 1 lượng nhỏ Protein không đủ tạo ra phản ứng dương tính trên giấy thử.

-  Dương tính: bệnh nhân , nhiễm trùng tiết niệu, THA, ngộ độc thai nghén, suy tim xung huyết.

8. Đường niệu:

-  Bình thường không có Glucose trong nước tiểu

-  Dương tính: ĐTĐ, Stress, Viêm tụy cấp, Cushing, sau gây mê, …

9. Nitrit:

-  Bình thường không có trong nước tiểu

-  Dương tính: nhiễm trùng tiết niệu

10. Bạch cầu:

- Bình thường không có trong nước tiểu

-  Dương tính: nhiễm trùng bàng quang hay thận.

V. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

1. Trước phân tích:

- Nước tiểu của bệnh nhân phải lấy đúng kỹ thuật, không lẫn máu mủ.

- Trên dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm phải ghi đầy đủ các thông tin của bệnh nhân (tên, tuổi, địa chỉ, khoa/phòng, số giường …). Các thông tin này phải khớp với các thông tin chỉ định trên phiếu xét nghiệm. Nếu không đúng: hủy và lấy lại mẫu.

2. Trong phân tích:

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân chỉ được thực hiện khi kết quả kiểm tra chất lượng không vi phạm các luật của quy trình kiểm tra chất lượng; nếu không, phải tiến hành chuẩn và kiểm tra chất lượng lại, đạt mới thực hiện xét  nghiệm cho bệnh nhân; nếu không đạt: tiến hành kiểm tra lại các thông số kỹ thuật của máy, sửa chữa hoặc thay mới các chi tiết nếu cần. Sau đó chuẩn và kiểm tra chất lượng lại cho đạt.

3. Sau phân tích:

Phân tích kết quả thu được với chẩn đoán lâm sàng, với kết quả các xét nghiệm khác của chính bệnh nhân đó; nếu không phù hợp, tiến hành kiểm tra lại: thông tin trên mẫu bệnh phẩm, chất lượng mẫu, phân tích lại mẫu bệnh phẩm.

PHẦN II. SINH HOA MÁU

QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TRIGLYCERID

I. NGUYÊN LÝ

Định  lượng Triglycerid  trong  máu của bệnh  nhân theo  phương pháp Enzym so màu.

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện

- Cán bộ lấy bệnh phẩm, chuẩn bị bệnh phẩm

- BS hoặc Cán bộ ĐH, KTV chuyên ngành Hóa sinh thực hiện xét nghiệm

2. Phương tiện, hóa chất

- Phương tiện:

+ Hệ thống máy phân tích hóa sinh Mindray Bs 200E

- Hóa chất:

+ Hóa chất làm xét nghiệm Triglycerid của hãng Biotecnica Instruments.

+ Huyết thanh kiểm tra 2 mức.

- Bệnh phẩm:

+ Huyết thanh

+ Huyết tương (chống đông bằng Li-Heparin, EDTA)

3. Người bệnh: Đã được tư vấn xét nghiệm, nhịn ăn ít nhất 10h, tốt nhất nhịn ăn sáng để lấy máu xét nghiệm.

4. Phiếu xét nghiệm: Được chỉ định xét nghiệm định lượng Triglycerid trong máu.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Cài chương trình trên máy theo protocol của máy: Chỉ làm khi bắt đầu triển khai xét nghiệm trên máy và khi có thay đổi giá trị trong chương trình cài đặt.

- Dựng đường chuẩn: được làm khi bắt đầu triển khai xét nghiệm trên máy, khi thay đổi một trong các yếu tố: nồng độ mới, thuốc thử mới, thay bóng đèn hay thay cóng phản ứng và khi thấy kết quả kiểm tra chất lượng không đạt.

- Mẫu huyết thanh kiểm tra chất lượng, mẫu bệnh phẩm định lượng Triglycerid được phân tích trên máy phân tích sinh hóa tự động  Mindray BS 200E theo protocol của máy.

- Mẫu bệnh phẩm chỉ được chạy trên máy phân tích khi kết quả kiểm  tra chất lượng đạt được độ chính xác và xác thực trong giới hạn cho phép và không vi phạm các luật của quy trình kiểm tra chất lượng.

- Kết quả sau khi được đánh giá sẽ được điền vào phiếu xét nghiệm, điền vào sổ lưu trữ hoặc được chuyển vào phần mềm quản lý dữ liệu để in ra bằng máy.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Trị số bình thường: 0,46 – 1,88 mmol/L

- Triglycerid máu tăng trong:

+ Vữa xơ động mạch

+ Tiểu đường nặng

+ Viêm tụy cấp

+ Xơ gan do rượu

+ Hội chứng Down

+Có thai

- Triglycerid máu giảm trong:

+ β-Lipoprotein huyết bẩm sinh

+ Cường giáp, cường cận giáp

+ Kém dinh dưỡng

ĐỊNH LƯỢNG BILIRUBIN TOÀN PHẦN (BIL.T)

I. NGUYÊN LÝ

Bilirubin toàn phần (Bilirubin total=  BiL.T)  trong  máu của  bệnh nhân được xác định theo phương pháp đo màu.

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện:  01 Bác sỹ hoặc Cán bộ ĐH , 01 kỹ thuật viên hóa sinh.

2. Phương tiện, hóa chất:

- Phương tiện: Máy xét nghiệm sinh hóa Mindray BS 200E .

- Hóa chất: Hóa chất xét nghiệm BiL-T, chất chuẩn BiL.T, huyết thanh kiểm tra chất lượng BiL.T

3. Người bệnh:

Người bệnh cần được giải thích về mục đích của việc lấy máu để làm xét nghiệm, bệnh nhân cần được chuẩn bị nhịn ăn ít nhất 10h trước khi lấy máu.

4. Phiếu xét nghiệm:

Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn đoán của bệnh nhân và ghi rõ chỉ định xét nghiệm, ngày giờ chỉ định, giờ lấy mẫu, nhận mẫu,…

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy bệnh phẩm:

- Lấy 2 mL máu tĩnh mạch vào ống không có chất chống đông hay ống có chất chống đông là Li, Na hay NH4-Heparin hoặc EDTA. Máu không vỡ hồng cầu. bảo quản bệnh phẩm tránh ánh sáng và cần phân tích sớm.

- Sau khi lấy máu hoặc nhận mẫu từ các khoa lâm sàng, phòng khám, bộ phận nhận mẫu lấy thông tin bệnh nhân từ phần mềm quản lý Bệnh viện, in và dán barcode trên ống mẫu, rồi đem ly tâm ở 4000 vòng trong 5 phút tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.

2.  Tiến hành kỹ thuật:

- Máy phân tích cần chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phân tích mẫu:  máy đã được chuẩn với xét nghiệm BiL.T. Kết quả kiểm tra chất lượng với xét nghiệm BiL.T, đạt yêu cầu không nằm ngoài dải cho phép và không vi phạm luật kiểm tra chất lượng.

- Cán bộ thực hiện phân tích mẫu nhập dữ liệu về thông tin bệnh phẩm và chỉ định xét nghiệm vào máy phân tích hoặc hệ thống mạng.

- Nạp bệnh phẩm vào máy phân tích.

- Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm.

- Đợi máy phân tích mẫu theo protocol của máy.

- Khi có kết quả cần xem xét đánh giá kết quả sau đó lưu, trả kết quả trên phần mềm quản lý Bệnh viện, in phiếu kết quả xét nghiệm để trả cho bệnh nhân.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Trị số bình thường: BiL.T < 17.1 µmol/L

-  BiL.T máu tăng trong: Tắc mật trong gan: Viêm gan, xơ gan. Tắc mật ngoài gan: do sỏi, ung thư, hạch to. Vàng da tiêu huyết, thiếu máu tan huyết, sốt rét…Vàng da sơ sinh.

ĐỊNH LƯỢNG BILIRUBIN TRỰC TIẾP (BIL.D)

I. NGUYÊN LÝ

Bilirubin trực tiếp (Bilirubin direct, Bil-D) trong máu của bệnh nhân được xác  định theo phương pháp đo màu.

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện:  1 Bác sỹ hoặc Cán bộ ĐH, 1 kỹ thuật viên hóa sinh

2. Phương tiện, hóa chất

- Phương tiện: Máy xét nghiệm sinh hóa. Mindray BS 200E

- Hóa chất: Hóa chất thuốc thử xét nghiệm, chất chuẩn, huyết thanh kiểm tra chất lượng Bil-D.

3. Người bệnh:

Người bệnh cần được giải thích về mục đích của việc lấy máu để làm  xét nghiệm, bệnh nhân cần được chuẩn bị nhịn ăn ít nhất 10h trước khi lấy máu

4. Phiếu xét nghiệm:

Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn đoán của bệnh nhân và ghi rõ chỉ định xét nghiệm

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1.  Lấy bệnh phẩm và xử lý mẫu:

- Lấy 2 mL máu tĩnh mạch vào ống không có chất chống đông hay ống có chất chống đông là Li, Na hay NH4- Heparin hoặc EDTA. Máu không vỡ hồng cầu. Bảo quản bệnh phẩm tránh ánh sáng, bệnh phẩm ổn định 7 ngày ở 2-8°C, 2 ngày ở 15-25°C, 6 tháng ở - 15°C đến -25°C.

- Sau khi lấy máu hoặc nhận mẫu từ các khoa lâm sàng, phòng khám, bộ phận nhận mẫu lấy thông tin bệnh nhân từ phần mềm quản lý Bệnh viện, in và dán barcode trên ống mẫu, rồi đem ly tâm ở 4000 vòng trong 5 phút tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.

- Bệnh phẩm chỉ dã đông 1 lần và phải để bệnh phẩm đạt nhiệt độ phòng trước khi phân tích. Để tránh hiện tượng bay hơi, bệnh phẩm, chất chuẩn, huyết thanh kiểm tra chất lượng nên phân tích trước vòng 2 giờ.

2. Tiến hành kỹ thuật:

- Máy phân tích cần chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phân tích mẫu: máy đã được chuẩn với xét nghiệm BiL-D kết quả kiểm tra chất lượng với xét nghiệm BiL-D đạt yêu cầu không nằm ngoài dải cho phép và không vi phạm luật kiểm tra chất lượng.

- Cán bộ thực hiện phân tích mẫu nhập dữ liệu về thông tin bệnh phẩm và chỉ định xét nghiệm vào máy phân tích hoặc hệ thống mạng.

- Nạp mẫu bệnh phẩm vào máy phân tích.

- Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm.

- Đợi máy phân tích mẫu theo protocol của máy.

- Khi có kết quả cần xem xét đánh giá kết quả sau đó lưu, trả kết quả trên phần mềm quản lý Bệnh viện, in phiếu kết quả xét nghiệm để trả cho bệnh nhân.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Trị số bình thường: Bilirubin trực tiếp < 4,3µmol/L

2. BiL-D máu tăng trong:

- Tắc mật trong gan: Viêm gan, xơ gan,

- Tắc mật ngoài gan: do sỏi, ung thư, hạch to.

V. NHỮNG SAI XÓT VÀ XỬ TRÍ

- Những yếu tố gây nhiễu cho kết quả xét nghiệm: mẫu bệnh phẩm bị vỡ hồng cầu, mẫu bệnh phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời hay ánh  sáng nhân tạo > 1h, sẽ làm giảm nồng độ bilirubin (có thể giảm tới 50% mỗi giờ)

- Kết quả xét nghiệm cần điều chỉnh ± 10% khi huyết thanh vàng sậm. Huyết thanh đục do tăng Lipid máu hay tán huyết đều ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm.

- Khắc phục: Nếu bệnh vỡ hồng cầu, cần lấy lại bệnh phẩm. Bệnh phẩm cần được tiến hành xét nghiệm ngay. Có thể hòa loãng bệnh phẩm, nếu  huyết thanh vàng sậm, thực hiện lại xét nghiệm sau đó nhân kết quả với độ hòa loãng (trường hợp có hòa loãng tự động trên máy thì kết quả không cần nhân với độ hòa loãng do máy đã tự tính toán kết quả).

ĐỊNH LƯỢNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP (BIL.I)

I. NGUYÊN LÝ

Bilirubin gián tiếp (Bil-I) trong máu của bệnh nhân được tính toán trên cơ sở số liệu thu được từ định lượng BiL.T và BiL.D của bệnh nhân.

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: 01 Cán bộ thực hiện, 01 kỹ thuật viên

2. Phương tiện, hóa chất:

- Phương tiện: Máy xét nghiệm sinh hóa. Mindray BS 200E

- Hóa chất: Hóa chất xét nghiệm BiL-T, Bil-D, chất chuẩn BiL.T, Bil-D, chất kiểm tra chất lượng BiL.T, Bil-D.

3. Người bệnh:

Người bệnh cần được giải thích về mục đích của việc lấy máu để làm xét nghiệm, bệnh nhân cần được chuẩn bị nhịn ăn ít nhất 10h trước khi lấy máu,

4. Phiếu xét nghiệm

Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin họ tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn đoán của bệnh nhân và ghi rõ chỉ định xét nghiệm.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy bệnh phẩm:

- Lấy 2 mL máu tĩnh mạch vào ống không có chất chống đông hay ống có chất chống đông là Li, Na hay NH4-Heparin hoặc EDTA. Máu không vỡ hồng cầu. bảo quản bệnh phẩm tránh ánh sáng, bệnh phẩm ổn định 7 ngày ở 2-8°C, 2 ngày ở 15-25°C, 6 tháng ở - 15°C đến -25°C.

- Sau khi lấy máu, đem ly tâm ở 4000 vòng trong 5 phút tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.

- Bệnh phẩm chỉ rã đông 1 lần và phải để bệnh phẩm đạt nhiệt độ phòng trước khi phân tích. Để tránh hiện tượng bay hơi, bệnh phẩm, chất chuẩn, chất kiểm tra chất lượng nên phân tích trước vòng 2 giờ.

2. Tiến hành kỹ thuật:

- Máy phân tích cần chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phân tích mẫu: máy đã được chuẩn với xét nghiệm BiL.T, BiL-D, kết quả kiểm tra chất lượng  với xét nghiệm BiL.T, BiL-D đạt yêu cầu không nằm ngoài dải cho phép và không vi phạm luật kiểm tra chất lượng.

- Cán bộ thực hiện phân tích mẫu nhập dữ liệu về thông tin bệnh phẩm và chỉ định xét nghiệm vào máy phân tích hoặc hệ thống mạng.

- Nạp mẫu bệnh phẩm vào máy phân tích.

- Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm.

- Đợi máy phân tích mẫu theo protocol của máy.

- Khi có kết quả cần xem xét đánh giá kết quả sau đó lưu, trả kết quả xét nghiệm trên phần mềm quản lý Bệnh viện, in phiếu kết quả xét nghiệm để trả cho bệnh nhân.

- Cài đặt công thức tính BiL.I trên máy để máy tự tính toán theo công thức sau: BiL.I= Bil.T - Bil.D

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Trị số bình thường:  < 12 µmol/L

2. Bilirubin gián tiếp máu tăng trong:

- Tắc mật trong gan: Viêm gan, xơ gan.

- Tắc mật ngoài gan: do sỏi, ung thư, hạch to. Tan máu, vàng sơ sinh.

V. NHỮNG SAI XÓT VÀ XỬ TRÍ

Là những sai xót có thể gặp trong khi định lượng BiL.T, BiL.D

QUY TRÌNH ĐO HOẠT ĐỘ AST (GOT)

I. NGUYÊN LÝ

GOT/AST = Glutamate oxaloacetat transamine/Aspatat aminotransferate.

AST có tác dụng vận chuyển nhóm amin từ acid α amin Aspartat sang acid α cetonic là α-cetoglutarat. AST có trong bào tương, ty thể tế bào ở tim, gan, cơ xương, thận, tụy, hồng cầu.

Nguyên lý: Hoạt độ của enzym GOT/AST huyết thanh/huyết tương được xác định theo phương pháp động học enzym. PTPƯ:

2- oxologlutarat + L-Aspartate                AST   L- glutamate + Oxaloacetate

Oxaloacetate                +  NADH +  H+  MDH     L- Malate  +  NAD+

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: BS hoặc Cán bộ ĐH, KTV chuyên ngành hóa sinh.

2. Phương tiện, hóa chất

- Phương tiện:

+ Hệ thống máy phân tích hóa sinh Mindray BS 200E

+ Các ống xét nghiệm được chống đông bằng Li- Heparin hoặc EDTA hoặc không chống đông.

- Hóa chất: Hóa chất làm xét nghiệm GOT của hãng Beckman Coulter, hóa chất chuẩn, huyết thanh kiểm tra.

- Bệnh phẩm:

+ Huyết thanh

+ Huyết tương (chống đông bằng Li-heparin, EDTA)

3. Người bệnh: được tư vấn xét nghiệm khi khám bệnh, nhịn ăn sáng để lấy máu.

4. Phiếu xét nghiệm: Được chỉ định xét nghiệm đo hoạt độ GOT trong máu.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy bệnh phẩm và xử lý mẫu:

- Lấy 2 mL máu tĩnh mạch vào ống không có chất chống đông hay ống có chất chống đông là Li, Na hay NH4-Heparin hoặc EDTA. Máu không vỡ hồng cầu. bảo quản bệnh phẩm tránh ánh sáng, bệnh phẩm ổn định 7 ngày ở 2-8°C, 2 ngày ở 15-25°C, 6 tháng ở - 15°C đến -25°C.

- Sau khi lấy máu, đem ly tâm ở 4000 vòng trong 5 phút tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.

- Bệnh phẩm chỉ rã đông 1 lần và phải để bệnh phẩm đạt nhiệt độ phòng trước khi phân tích. Để tránh hiện tượng bay hơi, bệnh phẩm, chất chuẩn, chất kiểm tra chất lượng nên phân tích trước vòng 2 giờ.

2. Thực hiện phân tích

- Cài chương trình trên máy theo protocol của máy: Chỉ làm khi bắt đầu triển khai xét nghiệm trên máy và khi có thay đổi giá trị trong chương trình cài đặt.

- Hiệu chuẩn xét nghiệm: Được làm khi bắt đầu triển khai xét nghiệm trên máy, khi thay đổi một trong các yếu tố: nồng độ chuẩn mới, thuốc thử mới, thay bóng đèn hay thay cóng phản ứng,và khi thấy kết quả kiểm tra chất lượng không đạt.

- Mẫu huyết thanh kiểm tra chất lượng, mẫu bệnh phẩm đo hoạt độ GOT được phân tích trên máy phân tích sinh hóa tự động Mindray BS 200E theo protocol của máy.

- Mẫu bệnh phẩm chỉ được chạy trên máy phân tích khi kết quả kiểm tra chất lượng đạt được độ chính xác và xác thực trong giới hạn cho phép và không vi phạm các luật của quy định kiểm tra chất lượng.

- Kết quả sau khi được đánh giá sẽ lưu, trả kết quả xét nghiệm trên phần mềm quản lý Bệnh viện, in kết quả xét nghiệm để trả cho bệnh nhân.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Trị số bình thường: AST/GOT:

- Nam: < 37 U/L

- Nữ: < 31 U/L

2. ASAT/GOT máu tăng trong:

- Các bệnh gan: Viêm gan cấp và mạn, xơ gan, ung thư gan.

- Các  bệnh về  tim: Suy tim xung huyết,  viêm màng ngoài tim, nhồi máu cơ tim (tỉ số ASAT/ALAT > 1)

- Một số bệnh khác: Viêm túi mật; Nhiễm độc rượu cấp; Tai biến mạch máu não; Viêm tụy cấp hoại tử; Hoạt tử thận, cơ.

QUY TRÌNH ĐO HOẠT ĐỘ ALT (GPT)

I. NGUYÊN LÝ

GPT/ALT = Glutamat Pyruvat Transamin/Alanin Aminotransferase.

GPT (ALT) vận chuyển nhóm amin từ acid α- amin Alanin sang acid α cetonic là α-cetoglutarat tạo ra acid mới là  Glutamat:

Alanin + α-cetoglutarat         ALAT Glutamat + Pyruvat

ALT có mặt trong bào tương tế bào ở gan, thận, tim, cơ xương.

Hoạt độ của enzym GPT/ALAT trong máu của bệnh nhân được xác định theo phương pháp động học enzym.

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: 1 BS hoặc Cán bộ ĐH, 1 KTV chuyên ngành hóa sinh

2. Phương tiện, hóa chất

- Phương tiện:

+ Hệ thống máy phân tích hóa sinh hãng Mindray BS 200E

+ Các ống XN chống đông Li-heparin hoặc EDTA hoặc không chống đông

- Hóa chất: Hóa chất làm xét nghiệm GPT, hóa chất chuẩn, huyết thanh kiểm tra mức 1 và mức 2 hãng.

- Bệnh phẩm: Huyết thanh/Huyết tương (Chống đông bằng Li-Heparin, EDTA)

3. Người bệnh: Đã được tư vấn xét nghiệm, nhịn ăn sáng để lấy máu.

4. Phiếu xét nghiệm: Được chỉ định xét nghiệm đo hoạt độ GPT trong máu.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Cài chương trình trên máy theo protocol của máy: Chỉ làm khi bắt  đầu triển khai xét nghiệm trên máy và khi có thay đổi giá trị trong chương trình cài đặt.

- Dựng đường chuẩn: Được làm khi bắt đầu triển khai xét nghiệm trên máy, khi thay đổi một trong các yếu tố: nồng độ chuẩn mới, thuốc thử mới, thay bóng đèn hay thay cóng phản ứng, và khi thấy kết quả kiểm tra chất lượng không đạt.

- Mẫu huyết thanh kiểm tra chất lượng, mẫu bệnh phẩm đo hoạt độ GPT được phân tích trên máy phân tích sinh hóa tự động các máy AU 640, AU 680 theo protocol của máy.

- Mẫu bệnh phẩm chỉ được chạy trên máy phân tích khi kết quả kiểm  tra chất lượng đạt được độ chính xác và xác thực trong giới hạn cho phép và không vi phạm các luật của quy trình kiểm tra chất lượng.

- Kết quả sau khi được đánh giá, trả, lưu kết quả trên phần mềm Bệnh viện, in phiếu kết quả và trả cho bệnh nhân theo đúng giờ quy định.

IV.  NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Trị số bình thường:

- Nam : < 40 U/L

- Nữ:                   < 31 U/L

2. ALAT/ALT máu tăng trong:

- Các bệnh  gan: Viêm gan cấp  (Tăng  nhiều,  gấp 50- 150  lần bình thường) và mạn (tăng gấp 5- 6 lần bình thường), xơ gan, ung thư gan.

- Các bệnh về tim: Suy tim xung huyết, viêm màng ngoài tim, nhồi máu cơ tim.

- Viêm túi mật

- Nhiễm độc rượu cấp

- Tai biến mạch máu não

- Viêm tụy cấp hoại tử

- Hoại tử thận, cơ.

QUY TRÌNH ĐO HOẠT ĐỘ CK-MB

(Isozym MB of Creatine kinase)

I. NGUYÊN LÝ

CK-MB (phần isoenzym liên quan với cơ tim của CPK), chiếm khoảng 5% CPK toàn phần/huyết thanh người bình thýờng.

Hoạt độ của enzym CK-MB trong máu của bệnh nhân được xác định  theo phương pháp động học enzym.

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: Bác sĩ hoặc cán bộ đại học, kỹ thuật viên chuyên ngành Hóa sinh.

2. Phương tiện, hóa chất

- Phương tiện: Máy xét nghiệm Mindray BS 200E

- Hóa chất: Hóa chất xét nghiệm CK-MB, hóa chất chuẩn CK-MB, huyết thanh  kiểm tra chất lượng CK-MB.

3. Người bệnh:

Người bệnh cần được giải thích về mục đích của việc lấy máu để làm xét nghiệm, bệnh nhân cần được chuẩn bị nhịn ăn ít nhất 10h trước khi lấy máu, bệnh nhân tránh căng thẳng, mất ngủ  trước ngày lấy máu…

4. Phiếu xét nghiệm:

Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin về tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn đoán, của bệnh nhân và ghi rõ chỉ định xét nghiệm.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy bệnh phẩm:

- Lấy 2mL máu tĩnh mạch vào ống không có chất chống đông hay ống có chất chống đông là Li- Heparin hoặc EDTA. Máu không vỡ hồng cầu. Bệnh phẩm là huyết thanh ổn định 8 giờ ở 15°C đến 25°C, 8 ngày ở 2- 8°C, 4 tuần ở -15°C đến -25°C. Bệnh phẩm là huyết tương, Heparin ổn định 8 giờ ở  15°C đến 25°C, 5 ngày ở 2- 8°C, 8 tuần ở -15°C đến -25°C.

- Sau khi lấy máu, đem ly tâm ở 4000 vòng trong 5 phút tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.

- Bệnh phẩm chỉ rã đông 1 lần và phải để bệnh phẩm đạt nhiệt độ phòng trước khi phân tích. Để tránh hiện tượng bay hơi, bệnh phẩm, hóa chất chuẩn, huyết thanh kiểm tra chất lượng nên phân tích trong vòng 2 giờ.

2. Tiến hành kỹ thuật

- Máy phân tích cần chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phân tích mẫu: Máy đã được chuẩn với xét nghiệm CK-MB. Kết quả kiểm tra chất lượng với xét nghiệm CK-MB đạt yêu cầu nằm trong dải cho phép và không vi phạm luật kiểm tra chất lượng.

- Cán bộ thực hiện phân tích mẫu nhập dữ liệu về thông tin bệnh phẩm và chỉ định xét nghiệm vào máy phân tích hoặc hệ thống mạng.

- Nạp mẫu bệnh phẩm vào máy phân tích.

- Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm.

- Đợi máy phân tích mẫu theo protocol của máy

- Khi có kết quả cần xem xét đánh giá kết quả sau đó lưu, trả keeta quả trên phần mềm quản lý Bệnh viện, in phiếu kết quả xét nghiệm để trả cho bệnh nhân.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Trị số bình thường: < 24 U/L

- CK- MB máu tăng trong: Nhồi máu cơ tim cấp.

QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG URE

I. NGUYÊN LÝ

Ure máu được định lượng theo phương pháp động học UV. Phản ứng như sau:

Urea + H2O          Urease        2NH4+  + CO32-

2NH4+  + α-oxoglutarate+ 2NADH  GLDH  2L-glutamate + 2NAD+ +  2H2O

II. CHUẨN BỊ

1.  Cán bộ thực hiện: Bác sĩ hoặc cán bộ đại học và kỹ thuật viên chuyên ngành Hóa sinh.

2. Phương tiện, hóa chất:

- Máy móc: hệ thống máy sinh hóa Olympus AU640, Beckman Coulter AU680

- Thuốc thử sẵn sàng sử dụng: R1: NADH, α-oxoglutarate; R2: Tris, EDTA, GLDH, ADP, Urease,… Bảo quản ở 2- 8°C  đến khi hết hạn sử dụng, 8 tuần khi để trên máy phân tích.

- Các loại dung dịch hệ thống khác: Wash solution,…

- Chuẩn, nước muối sinh lý

- Huyết thanh kiểm tra chất lượng 2 mức (Quality Control Serum level 1 và 2) (viết tắt: QC 1 và QC 2)

3. Người bệnh:

Người bệnh được giải thích và tư vấn trước khi thực hiện XN, tốt nhất là nhịn ăn sáng và lấy máu vào buổi sáng.

4. Phiếu xét nghiệm: có đầy đủ thông tin về bệnh nhân bao gồm họ tên, tuổi, khoa phòng, chẩn đoán, tình trạng mẫu, tên BS chỉ định, ngày giờ chỉ định, ngày giờ lấy mẫu, các loại thuốc đã sử dụng (nếu có)…

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý mẫu:

- Bệnh phẩm phải được lấy đúng kỹ thuật vào ống xét nghiệm tiêu chuẩn. Có thể sử dụng ống không chống đông ống có chất chống đông bằng EDTA, Li- Heparin (không dùng ammonium heparin).

- Bệnh phẩm được nhận từ các khoa lâm sàng và bộ phận lấy mẫu phòng khám. Nhân viên nhận mẫu lấy thông tin bệnh nhân từ phần mềm quản lý Bệnh viện, in và dán barcode vào ống bệnh phẩm, sau đó cho ly tâm 4000 vòng trong 5 phút trước khi tiến hành kỹ thuật.

-  Bảo quản huyết thanh/huyết tương ở 2- 8°C trong vòng 7 ngày, ở -20°C được 12 tháng. Rã đông 1 lần. Để bệnh phẩm, chất chuẩn, QC ở nhiệt độ phòng (20- 25°C) và lắc đều trước khi tiến hành xét nghiệm.

2. Tiến hành kỹ thuật

- Máy xét nghiệm, hóa chất đã được chuẩn trước khi thực hiện phân tích. Kiểm tra chất lượng nằm trong giới hạn cho phép. Thông thường chạy nội kiểm (QC) 2 mức: mức bình thường và không bình thường. Đối chiếu với luật về kiểm tra chất lượng nếu đạt thì tiến hành phân tích mẫu .

- Đưa bệnh phẩm vào phân tích theo protocol của máy. Khi có kết quả thì phân tích và đối chiếu với phiếu xét nghiệm, trả, lưu kết quả vào hệ thống mạng, in phiếu kết quả xét  nghiệm và trả kết quả cho người bệnh đúng thời gian quy định.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Giá trị bình thường: Ure Huyết thanh/ huyết tương:

- Người lớn: 2,5 - 7,5 mmol/L

- Trẻ sơ sinh: 1,4 – 4,3 mmol/L

- Trẻ em: 1,8 - 6,4 mmol/L

2. Ure máu tăng trong các trường hợp sau:

- Chế độ ăn giàu protein;

- Tăng dị hóa protein: sốt, bỏng, suy dinh dưỡng, nhịn đói

- Xuất huyết tiêu hóa;

- Suy thận;

-  Nhiễm trùng nặng

3. Ure máu giảm trong:

- Có thai;

- Viêm gan, Suy gan nặng;

- Chế độ ăn không cung cấp đủ protein…

V. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

| Nguyên nhân | Sai sót | Xử trí |
| --- | --- | --- |
| Bệnh phẩm lấy vào ống chống đông bằng Ammonium Heparin | Làm tăng kết quả Ure | Không sử dụng loại ống này |
| Bệnh phẩm có nồng độ Bilirubin tăng, huyết tán, tăng Lipid máu, đang sử dụng thuốc. | Kết quả ít bị ảnh hưởng |  |
| Nồng độ Ure ngoài dải đo (0,5- 40 mmol/L) | Sai lệch kết quả | Pha loãng bệnh phẩm |

QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG GLUCOSE

I. NGUYÊN LÝ

Glucose là  carbonhydrat quan trọng nhất  lưu hành trong  máu ngoại vi.

Quá trình đốt cháy glucose là nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào,… Glucose máu được định lượng theo phương pháp hexokinase:

Glucose +              ATP     HK    G6P  + ADP

G6P                + NADP+   G6PDH                                             Gluconate- 6- P +  NADPH                       +                  H+

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: BS hoặc KTV chuyên ngành Hóa sinh

2. Phương tiện hóa chất:

- Máy xét nghiệm: máy sinh hóa tự động Mindray BS 200E

- Thuốc thử sẵn sàng sử dụng:

+ R1: PIPES Buffer, ATP, NAD,…

+ R2: Hexokinase, G6P-DH

- Bảo quản hóa chất ở 2- 8°C đến khi hết hạn sử dụng, 12 tuần khi để trên máy phân tích.

- Các loại hóa chất khác: dung dịch rửa, nước muối sinh lý, hóa chất chuẩn, QC mức 1 và 2.

3. Người bệnh: được giải thích trước khi thực hiện XN. BN phải được nhịn ăn ít nhất 8 giờ trước khi lấy máu XN. Tốt nhất nhịn ăn sáng và lấy máu vào buổi sáng.

4. Phiếu xét nghiệm: có đầy đủ thông tin về bệnh nhân: họ tên, tuổi, khoa phòng, chẩn đoán, tình trạng mẫu, tên BS chỉ định, ngày giờ chỉ định, lấy mẫu, nhận mẫu, các loại thuốc đã sử dụng (nếu có).

III. CÁC  BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý mẫu:

- Bệnh phẩm phải được lấy đúng kỹ thuật vào ống xét nghiệm tiêu chuẩn. Có thể sử dụng ống không chống đông ống có chất chống đông bằng EDTA, Li- Heparin.

- Bệnh phẩm được nhận từ các khoa lâm sàng và bộ phận lấy mẫu phòng khám. Nhân viên nhận mẫu lấy thông tin bệnh nhân từ phần mềm quản lý Bệnh viện, in và dán barcode vào ống bệnh phẩm, sau đó cho ly tâm 4000 vòng trong 5 phút trước khi tiến hành kỹ thuật.

- Bệnh phẩm phải được ly tâm, tách lấy huyết thanh, huyết tương ngay. Bảo quản ở 15- 25°C, trong vòng 8 giờ, ở 2- 8°C được 72 giờ. Rã đông một lần.  Để bệnh phẩm (nếu được đông lạnh), chuẩn, QC ở nhiệt độ phòng (20- 25°C) và lắc đều trước khi tiến hành xét nghiệm. Nếu không có điều kiện làm ngay bệnh phẩm nên được cho vào ống chống đông NaF.

1. Tiến hành kỹ thuật

- Máy xét nghiệm, hóa chất đã được chuẩn trước khi thực hiện phân tích. Kiểm tra chất lượng nằm trong giới hạn cho phép. Thông thường chạy nội kiểm (QC) 2 mức: mức bình thường và không bình thường. Đối chiếu với luật về kiểm tra chất lượng nếu đạt thì tiến hành phân tích mẫu .

- Đưa bệnh phẩm vào phân tích theo protocol của máy.

- Khi có kết quả thì phân tích và đối chiếu với phiếu xét nghiệm, trả, lưu kết quả vào hệ thống mạng Bệnh viện, in phiếu kết quả xét  nghiệm và trả kết quả cho người bệnh đúng thời gian quy định.

IV.NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Giá trị bình thường Glucose/Huyết tương:

+ Người lớn: 3.9 – 6.4 mmol/L

+ Trẻ em: 3.3 – 5.6 mmol/L

+ Trẻ sơ sinh: 2.2 – 4.4 mmol/L

2. Glucose máu tăng trong:

- ĐTĐ; Viêm tụy, ung thư tụy

- U tủy thượng thận.

- Cường giáp,…

3. Glucose máu giảm trong:

- Suy tuyến yên,

- Suy tuyến giáp

-  Bệnh Insulinoma, Thiếu dinh dưỡng.

V. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

| Nguyên nhân | Sai sót | Xử trí |
| --- | --- | --- |
| Bệnh phẩm để lâu không ly tâm và định lượng ngay gây hiện tượng hủy đường | Làm giảm kết quả. Sau 1 giờ giảm khoảng 5- 7% | Sử dụng chất chống đông NaF để tránh hủy đường. |
| Lấy máu sau ăn | Làm tăng kết quả | Làm lại mẫu lúc đói |
| Bệnh phẩm tăng bilirubin, huyết tán, tăng lipid máu, đang sử dụng thuốc | Kết quả ảnh hưởng không rõ. |  |
| Nồng độ > dải đo (0.11- 41.6 mmol/L) | Sai lệch kết quả. Rất ít gặp | Pha loãng bệnh phẩm |

QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CREATININ

I. NGUYÊN LÝ

Creatinin là sản phẩm của quá trình thoái hóa creatin phosphate ở cơ. Creatinin được đào thải chủ yếu qua thận. Creatin máu được định lượng theo phương pháp Jaffe (động học hai điểm). Phương trình phản ứng như sau:

Creatinin  + acid pycric           Alkaline     phức hợp vàng cam

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: BS hoặc KTV được đào tạo chuyên ngành Hóa sinh.

2. Phương tiện, hóa chất

- Máy móc: hệ thống máy sinh hóa Mindray BS 200E

- Thuốc thử sẵn sàng sử dụng: R1: NaOH, pH stabilizer… R2: Acid Pycric

- Bảo quản ở 2- 8°C đến khi hết hạn sử dụng, 8 tuần khi để trên máy phân tích

-  Các loại hóa chất khác: dung dịch rửa, nước muối sinh lý, hóa chất chuẩn (Calibrator System), QC mức 1 và 2.

3. Người bệnh: Người bệnh được giải thích và tư vấn trước khi thực hiện XN, tốt nhất là nhịn ăn sáng và lấy máu vào buổi sáng.

4. Phiếu xét nghiệm: có đầy đủ thông tin về bệnh nhân bao gồm tên, tuổi, khoa phòng, chẩn đoán, tình trạng mẫu, tên BS chỉ định, các loại thuốc đã sử dụng (nếu có)…

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý mẫu:

- Bệnh phẩm phải được lấy đúng kỹ thuật vào ống xét nghiệm tiêu chuẩn. Có thể sử dụng ống không chống đông ống có chất chống đông bằng EDTA, Li- Heparin.

- Bệnh phẩm được nhận từ các khoa lâm sàng và bộ phận lấy mẫu phòng khám. Nhân viên nhận mẫu lấy thông tin bệnh nhân từ phần mềm quản lý Bệnh viện, in và dán barcode vào ống bệnh phẩm, sau đó cho ly tâm 4000 vòng trong 5 phút trước khi tiến hành kỹ thuật.

- Bảo quản ở 2- 8°C trong vòng 7 ngày, ở -20°C được 12 tháng. Rã đông 1 lần. Để bệnh phẩm, chất chuẩn, control ở nhiệt độ phòng (20- 25°C) và lắc đều trước khi tiến hành xét nghiệm.

2. Tiến hành kỹ thuật:

- Máy phân tích xét nghiệm, hóa chất đã được chuẩn trước khi thực hiện phân tích. Kết quả QC nằm trong giới hạn cho phép tùy thuộc thuốc thử của từng lô hóa chất, control 2 mức: bình thường và bất thường. Đối chiếu với luật về nội kiểm chất lượng nếu đạt thì tiến hành phân tích mẫu.

- Đưa bệnh phẩm vào phân tích theo protocol của máy.

- Khi có kết quả thì phân tích và đối chiếu với phiếu xét nghiệm, trả, lưu kết quả bệnh nhân trên hệ thống phần mềm quản lý Bệnh viện, in và trả kết quả cho người bệnh đúng thời gian quy định.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Giá trị bình thường

Creatinin/Huyết thanh: + Nam: 62- 120 µmol/L

+ Nữ: 53- 100 µmol/L

+ Trẻ em: 15- 77 µmol/L

2. Creatinin máu tăng trong:

+ Suy thận và các bệnh về thận

+ Ngộ độc thủy ngân

+ Lupus ban đỏ

+ Ung thư (ruột, bàng quang, tinh hoàn, tử cung, tiền liệt tuyến)

+ Bệnh bạch cầu

+ Bệnh tim mạch: tăng huyết áp vô căn , nhồi máu cơ tim…

3. Creatinin máu giảm trong: có thai, sản giật …

QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ACID URIC

I. NGUYÊN LÝ:

Acid Uric là sản phẩm chuyển hóa cuối cùng của base có nitơ nhân purin. Định lượng acid uric máu bằng phương pháp động học enzym.

Uricase

Acid Uric +2H2O + O2               Allatoin + CO2   + H2O2

2H2O2  +  H+  + TOOS a + 4-aminophenazone   peroxidase Hợp chất màu ðỏ + 4H2O

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện:  Bác sĩ hoặc cán bộ đại học, kỹ thuật viên huyên ngành Hóa sinh.

2. Phương tiện, hóa chất

- Máy móc: hệ thống máy sinh Mindray BS 200E

- Thuốc thử sẵn sàng sử dụng: R1: buffer, TOOS…;R2: Uricase, POD, 4-AAP,…Bảo quản ở 2- 8°C đến khi hết hạn sử dụng, 8 tuần khi để trên máy phân tích

- Các loại dung dịch hệ thống khác: Wash Buffer,

- Chất chuẩn, nước muối sinh lý

- Control: 2 mức level 1 và level 2

- Vật tư tiêu hao: ống lấy máu , kim tiêm , bông cồn , găng tay…

3. Người bệnh: Người bệnh được giải thích và tư vấn trước khi thực hiện XN, tốt nhất là nhịn ăn sáng và lấy máu vào buổi sáng .

4. Phiếu xét nghiệm: có đầy đủ thông tin về bệnh nhân bao gồm họ tên, tuổi, khoa phòng, chẩn đoán, tình trạng mẫu, tên BS chỉ định, ngày giờ chỉ định, lấy mẫu, nhận mẫu, các loại thuốc đã sử dụng ( nếu có)…

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý mẫu:

- Bệnh phẩm phải được lấy đúng kỹ thuật vào ống xét nghiệm tiêu chuẩn. Có thể sử dụng ống không chống đông ống có chất chống đông bằng EDTA, Li- Heparin.

- Bệnh phẩm được nhận từ các khoa lâm sàng và bộ phận lấy mẫu phòng khám. Nhân viên nhận mẫu lấy thông tin bệnh nhân từ phần mềm quản lý Bệnh viện, in và dán barcode vào ống bệnh phẩm, sau đó cho ly tâm 4000 vòng trong 5 phút trước khi tiến hành kỹ thuật.

- Bảo quản ở 2 – 8°C trong vòng 5 ngày, ở 20°C được 6 tháng. Rã đông 1 lần. Để bệnh phẩm, chất chuẩn, huyết thanh kiểm tra QC ở nhiệt độ phòng (20 - 25°C) và lắc đều trước khi tiến hành xét nghiệm.

1. Tiến hành kỹ thuật :

- Máy xét nghiệm, hóa chất đã được chuẩn trước khi thực hiện phân tích. Control nằm trong giới hạn cho phép tùy thuộc vào kỹ thuật, thuốc thử của từng công ty. Thông thường chạy control 2 mức: bình thường và bất thường. Đối chiếu với luật về nội kiểm chất lượng nếu đạt thì tiến hành phân tích mẫu.

- Đưa bệnh phẩm vào phân tích theo protocol của máy. Khi có kết quả thì phân tích và đối chiếu với phiếu xét nghiệm và trả kết quả.

III. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Bình thường:

+ Nam: 180 – 420 µmol/L

+ Nữ: 150- 360 µmol/L

- Acid uric máu tăng trong :

+ Bệnh Goutte

+ Suy thận

+ Nhiễm độc chì , thủy ngân

- Acid uric máu giảm trong : + Bệnh Willson

+ Cơn liệt chu kỳ;

+ Xanthin niệu

QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN TOÀN PHẦN

I.   NGUYÊN LÝ

- Định  lượng Protein toàn phần trong  máu của  bệnh  nhân  theo phương pháp so màu

- Nguyên tắc: Phản ứng Biure: Trong môi trường kiềm, những phân tử có từ 2 liên kết peptid trở nên sẽ tạo phức chất với ion Cu++. Protein trong huyết thanh tác dụng với ion Cu++ trong môi trường kiềm tạo phức chất càng cua màu xanh tím. Độ đậm của màu tỷ lệ trực tiếp với nồng độ  protein trong mẫu bệnh phẩm.

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: Bác sỹ hoặc cán bộ ĐH, KTV chuyên ngành Hóa sinh.

2. Phương tiện, hóa chất

- Phương tiện:

+ Hệ thống máy phân tích hóa sinh hãng Mindray BS 200E

+ Các ống xét nghiệm chống đông Li-Heparin, EDTA hoặc không chống đông.

+ Bông, cồn, kim tiêm lấy máu, găng tay.

- Hóa chất:

+ Hóa chất làm xét nghiệm Protein toàn phần của hãng Beckman Coulter

+ Hóa chất chuẩn Calibration

+ Huyết thanh kiểm tra của Beckman Coulter.

- Bệnh phẩm: Huyết thanh hoặc huyết tương

3. Người bệnh: Đã được tư vấn xét nghiệm, chuẩn bị tư tưởng khi khám bệnh, nhịn ăn sáng để lấy máu.

4. Phiếu xét nghiệm: Được chỉ định xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong máu

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Mẫu bệnh phẩm được dán barcode cùng số với tờ phiếu chỉ định xét nghiệm (không có barcode sẽ được đánh số trên ống nghiệm và phiếu chỉ định).

- Mẫu bệnh phẩm được ly tâm 4000v/ 5 phút, phân phối mẫu vào máy phân tích.

- Phiếu chỉ định được nhập chỉ định bằng hệ thống phần mềm quản lý  dữ liệu Trước khi phân tích, máy phải được thực hiện các bước bảo dưỡng hàng ngày theo quy trình của mỗi ngày.

- Cài chương trình trên máy theo protocol của máy: Chỉ làm khi bắt đầu triển khai xét nghiệm trên máy và khi có thay đổi giá trị trong chương trình cài đặt.

- Dựng đường chuẩn: được làm khi bắt đầu triển khai xét nghiệm trên máy, khi thay đổi một trong các yếu tố: nồng độ chuẩn mới, thuốc thử mới, thay bóng đèn hay thay cóng phản ứng và khi thấy kết quả kiểm tra chất lượng không đạt.

- Mẫu huyết thanh kiểm tra chất lượng, mẫu bệnh phẩm định lượng protein toàn phần được phân tích trên máy phân tích sinh hóa tự động hãng AU 640, AU 680 theo protocol của máy.

- Mẫu bệnh phẩm chỉ được chạy trên máy phân tích khi kết quả kiểm tra chất lượng đạt được độ chính xác và xác thực trong giới hạn cho phép và không vi phạm các luật của quy trình kiểm tra chất lượng.

- Duyệt kết quả: Người phân tích có trách nhiệm kiểm soát kết quả trên máy phân tích trước khi in qua hệ thống máy tính hoặc điền vào phiếu xét nghiệm lưu trong phần mềm quản lý số liệu.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Trị số bình thường: 65- 82 g/L.

- Protein toàn phần máu tăng trong:

+ Mất nước (nôn, tả, mất mồ hôi, sốt cao kéo dài).

+ Đa u tủy xương.

+ Bệnh Waldestrom.

+ Bệnh Sarcoid

- Protein toàn phần máu giảm trong:

+ Bệnh thận (suy thận, hội chứng thận hư, viêm cầu thận)

+ Mất protein qua da (bỏng)

+ Tăng hủy protein (tiểu đường nặng, nhiễm độc tuyến giáp,  suy kiệt do K)

+ Bệnh gan (viêm gan, xơ gan)

QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ALBUMIN

I. NGUYÊN LÝ

Định  lượng Albumin trong  máu của  bệnh  nhân theo phương pháp so màu.

II.   CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: BS hoặc cán bộ ĐH, KTV chuyên ngành Hóa sinh

2. Phương tiện, hóa chất

- Phương tiện: Máy xét nghiệm Mindray BS 200E

- Hóa chất: Hóa chất xét nghiệm Albumin, chất chuẩn Albumin, chất kiểm tra chất lượng Albumin.

3. Người bệnh:

- Người bệnh cần được giải thích về mục đích của việc lấy máu để làm xét nghiệm, bệnh nhân cần được chuẩn bị nhịn ăn ít nhất 10h trước khi lấy máu, bệnh nhân tránh căng thẳng mất ngủ trước ngày lấy máu.

4. Phiếu xét nghiệm:

- Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin về tên, tuổi, giới tính, khoa, chẩn đoán của bệnh nhân và ghi rõ chỉ định xét nghiệm.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1.  Lấy bệnh phẩm

- Lấy 2 mL máu tĩnh mạch vào ống không có chất chống đông hay ống có chất chống đông là Li- Heparin, EDTA. Không dùng các chất chống đông Fluorid. Máu không vỡ hồng cầu, bệnh phẩm ổn định 5 tháng ngày ở 2-8°C, 2,5 tháng ở 15-25°C, 4 tháng ở -15°C đến -25°C.

- Sau khi lấy máu, đem ly tâm 4000 vòng trong vòng 5 phút tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.

- Bệnh phẩm chỉ rã đông 1 lần và phải để bệnh phẩm đạt nhiệt độ phòng trước khi phân tích. Để tránh hiện tượng bay hơi, bệnh phẩm, chất chuẩn, chất kiểm tra chất lượng nên phân tích trước vòng 2 giờ.

2. Tiến hành kỹ thuật:

- Máy phân tích cần chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phân tích mẫu: Máy đã được chuẩn với xét nghiệm Albumin. Kết quả kiểm tra chất lượng với xét nghiệm Albumin đạt yêu cầu không nằm ngoài dải cho phép và không vi phạm luật kiểm tra chất lượng.

- Cán bộ thực hiện phân tích mẫu nhập dữ liệu về thông tin bệnh nhân và chỉ định xét nghiệm vào máy phân tích hoặc hệ thống mạng.

- Nạp mẫu bệnh phẩm vào máy phân tích

- Ra lệnh cho máy thực hiện phân tích mẫu bệnh phẩm

- Đợi máy phân tích mẫu theo protocol của máy

- Khi có kết quả xem xét đánh giá kết quả sau đó in phiếu xét nghiệm để

trả cho bệnh nhân.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Trị số bình thường: 35-50 g/L

- Albumin máu tăng trong: Mất nước (nôn nhiều, tiêu chảy nặng)

- Albumin máu giảm trong:

+ Bệnh thận (suy thận, hội chứng thận hư, viêm cầu thận).

+ Giảm tổng hợp (bệnh vô Albumin huyết, kém hấp thu, kém dinh dưỡng, viêm gan nặng, xơ gan).

+  Mất  albumin  (bỏng,  tổn  thương  rỉ  dịch,  bệnh đường  ruột  mất protein), ung thư, nhiễm trùng.

QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CHOLESTEROL TOÀN PHẦN

I. NGUYÊN LÝ

Cholesterol toàn phần trong máu được định lượng theo phương pháp enzym so màu:

Cholesterol  esters + H2O    CHE       Cholesterol + RCOOH

Cholesterol + O2      CHO   Cholesten- 3- one + H2O2

2H2O2    +      4- aminoantipyrine + phenol   POD     Hợp chất màu đỏ + 4H2O

II. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: BS hoặc cán bộ ĐH KTV được đào tạo chuyên ngành Hóa sinh.

2. Phương tiện, hóa chất

- Máy móc: hệ thống máy sinh hóa Mindray BS 200E.

- Thuốc thử sẵn sàng sử dụng: R1: buffer, 4AAP, cholesterol esters, POD, cholesterol oxidase… Bảo quản ở 2- 8°C đến khi hết hạn sử dụng, 4 tuần khi để trên máy phân tích.

- Hóa chất chuẩn, nước muối sinh lý, hệ thống dung dịch máy xét nghiệm

- Huyết thanh kiểm tra (control resum level 1 và 2).

- Vật tư tiêu hao: ống lấy máu, kim tiêm, bông cồn, găng tay…

3. Người bệnh:

Người bệnh được giải thích trước khi thực hiện XN, tốt nhất là nhịn ăn sáng và lấy máu vào buổi sáng.

4. Phiếu xét nghiệm: có đầy đủ thông tin về bệnh nhân bao gồm họ tên, tuổi, khoa pḥng, chẩn đoán, tình trạng mẫu, tên BS chỉ định, các loại thuốc đã sử dụng (nếu có), ngày giờ chỉ định, lấy mẫu, nhận  mẫu,…

III.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy bệnh phẩm và xử lý mẫu:

- Bệnh phẩm phải được lấy đúng kỹ thuật vào ống tiêu chuẩn.

- Ly tâm 4000 vòng trong 5 phút trước khi tiến hành kỹ thuật. Có thể sử dụng huyết thanh hoặc huyết tương chống đông bằng EDTA, heparin. Bảo quản ở 2 – 8°C trong vòng 7 ngày, ở 20°C được 3 tháng. Rã đông 1 lần.

- Để bệnh phẩm, chuẩn, control ở nhiệt độ phòng (20- 25°C) và lắc đều trước khi tiến hành xét nghiệm.

2. Tiến hành kỹ thuật :

- Máy xét nghiệm, hóa chất đã được chuẩn trước khi thực hiện phân tích. Control nằm trong giới hạn cho phép tùy thuộc lô thuốc thử. Chạy control 2 mức: bình thường và bất thường. Đối chiếu với luật về nội kiểm chất lượng nếu đạt thì tiến hành phân tích mẫu .

- Đưa bệnh phẩm vào phân tích theo protocol của máy.

- Khi có kết quả thì phân tích và đối chiếu với phiếu xét nghiệm lưu, trả kết quả trên hệ thống mạng quản lý Bệnh viện và in phiếu kết quả xét nghiệm để trả kết quả cho bệnh nhân  đúng thời gian quy định.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Bình thường: Cholesterol trong máu: 3.9- 5.2 mmol/L

2. Cholesterol máu tăng trong:

+ Vàng da tắc mật

+ Rối loạn chuyển hóa lipid

+ Tiểu đường , tăng huyết áp

+ Viêm thận, hội chứng thận hư

+ Nhược giáp

3. Cholesterol máu giảm trong:

+ Cường giáp

+ Hội chứng Cushing

+ Nhiễm trùng cấp

+ Thiếu máu

PHẦN III. CÔNG THỨC MÁU

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO, Rh

1. NGUYÊN LÝ

- Dùng kháng thể đã biết để phát hiện kháng nguyên tương ứng trên màng hồng cầu.

- Dùng hồng cầu mẫu đã biết trước kháng nguyên để xác định kháng thể tương ứng trong huyết thanh.

II. CHỈ ĐỊNH

Xét nghiệm nhóm máu ABO và Rh của bệnh nhân và người hiến máu tình nguyện

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

Nhân viên khoa Huyết học – Truyền máu

2. Chuẩn bị bệnh phẩm: Kiểm tra máu bệnh nhân: Gồm 2 ống:

1ml máu toàn phần có chống đông bằng EDTA.

2ml máu toàn phần không có chống đông

3. Phương tiện, hóa chất

- Máy ly tâm.

- Kính hiển vi, lam kính.

- Pipet.

- Tủ lạnh đựng sinh phẩm.

-  Banberi.

- Ống nghiệm: có chống đông, không có chống đông.

- Giá đựng ống nghiệm.

- Que thủy tinh.

4. Thuốc thử:

- Huyết thanh mẫu: Anti A, Anti B, Anti AB, Anti D.

- Hồng cầu mẫu A 5%.

- Hồng cầu mẫu B 5%

- Nước muối 0,9%

- AHG (Anti Human Globulin)

5. Phiếu xét nghiệm

Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Ly tâm ống máu không có chống đông 3000 vòng/3 phút. Tách lấy huyết thanh.

- Rửa hồng cầu bệnh nhân 3 lần bằng NaCl 0,9% sau đó pha thành huyền dịch 5%

- Lấy các hóa chất Anti A, Anti B, Anti AB, Anti D ra từ tủ lạnh để nhiệt độ phòng trong 15-20 phút.

1. Xác định nhóm máu hệ ABO:

Ghi tên bệnh nhân và thuốc thử tương ứng lên ống nghiệm

- Phương pháp trực tiếp (phương pháp huyết thanh mẫu)

| Sinh phẩm | Ống 1 | Ống 2 | Ống 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anti A | 1 giọt |  |  |
| Anti B |  | 1 giọt |  |
| Anti AB |  |  | 1 giọt |
| Huyền dịch HC 5% | 1 giọt | 1 giọt | 1 giọt |

Ly tâm 1000 vòng/phút trong 1 phút, lấy ra, nghiêng lắc nhẹ ống nghiệm, đọc kết quả.

- Phương pháp gián tiếp (phương pháp hồng cầu mẫu)

| Sinh phẩm | Ống 1 | Ống 2 | Ống 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| HCM A | 1 giọt |  |  |
| HCM B |  | 1 giọt |  |
| Huyết thanh bệnh nhân | 1 giọt | 1 giọt | 1 giọt |

Ly tâm 1000 vòng/phút trong 1 phút, lấy ra, nghiêng lắc nhẹ ống nghiệm, đọc kết quả.

2. Xác định nhóm máu hệ Rh:

- Ống nghiệm viết nhãn và đặt vào 1 hàng trên giá ống nghiệm

- Tiến hành kỹ thuật:

+ Nhỏ huyết thanh mẫu Anti D: 1 giọt.

+ Thêm huyền dịch hồng cầu bệnh nhân 5%: 1 giọt.

+ Trộn đều, quay ly tâm 1000 vòng/phút trong 1 phút.

+ Nghiêng và lắc nhẹ ống nghiệm, đọc ngưng kết và hiện tượng tan máu bằng mắt thường sau đó phết trên lam kính sạch đọc trên kính hiển vi ở vật kính 10X.

+ Ghi lại kết quả.

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Nhóm máu hệ Rh:

| Ống D | Kết quả |
| --- | --- |
| (-) | Rhesus âm/ Rh (-) |
| (+) | Rhesus dương/ Rh (+) |

- Dương tính: Khi lắc ống nghiệm nhẹ nhàng, khối máu tụ dưới đáy ống nghiệm ngưng kết không tan và dung dịch trong suốt.

- Âm tính: Khi lắc ống nghiệm nhẹ nhàng, khối máu tụ dưới đáy ống nghiệm tan đều ra hoàn toàn.

2. Bảng phân tích kết quả định nhóm máu hệ ABO:

| Nhóm máu | Phương pháp trực tiếp |  |  | Phương pháp gián tiếp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anti AB | Anti A | Anti B | HC mẫu A | HC mẫu B |
| A | + | + | - | - | + |
| B | + | - | + | + | - |
| AB | + | + | + | - | - |
| O | - | - | - | + | + |

Ghi chú:       Phản ứng (+): Có ngưng kết.

Phản ứng (-): Không có ngưng kết.

VII. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

- Ngưng kết không rõ do tỷ lệ thuốc thử và hồng cầu không tương xứng.

QUY TRÌNH PHẢN ỨNG HOÀ HỢP ĐẦY ĐỦ

I. NGUYÊN LÝ

Là phản ứng ngưng kết,để tìm sự hoà hợp về nhóm máu hệ hồng cầu ABO và các hệ nhóm máu hồng cầu khác giữa người cho và người nhận.

Xét nghiệm này góp phần đảm bảo an toàn về miễn dịch cho người bệnh khi được truyền máu, thực hiện truyền máu có hiệu lực.

II. CHỈ ĐỊNH

Khi truyền máu, chế phẩm máu

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

- Bác sĩ Huyết học – Truyền máu

- KTV khoa Huyết học  – Truyền máu

2. Bệnh phẩm

Máu bệnh nhân: 2ml máu lấy vào ống không chứa chất chống đông + 1ml vào ống chứa chất chống đông EDTA.

3. Phương tiện, hóa chất

* Phương tiện:

- Máy ly tâm ống thẳng.

- Tủ lạnh bảo quản thuốc thử huyết thành mẫu, hồng cầu mẫu và mẫu máu, huyết thanh Coombs

- Kính hiển vi

- Gạch men trắng.

- Bình cách thuỷ 37°C (hoặc tủ ấm hoặc bình giữ nhiệt)

- Bình đựng nước muối.

- Nhiệt kế

- Pipett Paster hoặc pipett man, đầu côn

- Ống nghiệm để định nhóm (50 x 7mm) nhựa hoặc thuỷ tinh.

- Giá đựng ống nghiệm để tiến hành kỹ thuật.

- Lam kính.

- Bút chì kính, bút dạ

- Bông thấm

- Cốc mỏ thuỷ tinh

- Que thuỷ tinh

- Găng tay

* Thuốc thử:

- Anti D, anti A, anti B, anti AB

- Huyết thanh Coombs

- Nước muối 9 %

- Hồng cầu mẫu

- Hồng cầu chứng

4. Phiếu xét nghiệm

Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

* Đánh dấu ống 1 và ống 2:

+ Ống 1: Huyết thanh người bệnh + Hồng cầu người cho 5%

+ Ống 2: Hồng cầu bệnh nhân 5% + Huyết thanh người cho

* Yêu cầu kỹ thuật:

+Truyền máu toàn phần: Làm chéo cả 2 ống

+Truyền khối hồng cầu: Làm chéo ống 1

+Truyền huyết tương, khối tiểu cầu: Làm chéo ống 2

* Kỹ thuật làm chéo ống 1 đầy đủ  như sau:

Bước 1: Định lại nhóm máu của bệnh nhân và người cho

Bước 2: Nhỏ 3 giọt huyết thanh bệnh nhân

Bước 3: Thêm 1 giọt hồng cầu của người cho 5%

Bước 4: Trộn đều

Bước 5: Ly tâm 1000 vòng/phút trong 15 - 30 giây

Bước 6: Đọc và ghi lại kết quả

Bước 7: Ủ tiếp ở 37˚C trong 30 phút

Bước 8: Ly tâm 1000 vòng/phút trong 15 - 30 giây

Bước 9: Đọc, ghi kết quả

Bước 10: Rửa hồng cầu 3 lần bằng nước muối 0,9%

Bước 10: Thêm 2 giọt kháng globulin.

Bước 11: Ly tâm 1000 vòng/phút trong 15 - 30 giây

Bước 12: Đọc và ghi kết quả

Bước 13: Nếu kết quả âm tính thêm 1 giọt hồng cầu chứng

Bước 14: Ly tâm 1000 vòng/phút trong 15 - 30 giây

Bước 15: Đọc, ghi lại kết quả

o   Kết quả phải dương tính

o   Nếu kết quả âm tính phải làm lại thử nghiệm

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Nếu kết quả một trong những điều kiện, nhiệt độ của phản ứng hoà hợp đầy đủ trên dương tính (ngưng kết) phải tiến hành chọn máu cho bệnh nhân.

- Nếu kết quả phản ứng hoà hợp đầy đủ ở các điều kiện, nhiệt độ trên đều âm tính (không ngưng kết), máu người cho hoà hợp với máu của bệnh nhân. Túi máu được phát để truyền cho bệnh nhân.

VII. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Hồng cầu bệnh nhân tự ngưng kết do vậy phải rửa bằng nước muối ấm 37°C.

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM THỜI GIAN MÁU CHẢY

(THE BLEEDING TIME)

Đo thời gian máu chảy có 2 phương pháp: Phương pháp Duke, Ivy

A. PHƯƠNG PHÁP DUKE

I. NGUYÊN LÝ

Tạo vết thủng mạch máu và đo thời gian cầm máu.

II. CHỈ ĐỊNH

Xét nghiệm thời gian máu chảy

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

Nhân viên khoa Huyết học – Truyền máu

2. Phương tiện, hóa chất

- Kim chích (blood lancet)

- Giấy thấm

- Đồng hồ bấm giây

- Cồn 70°

- Bông, gạc

3. Phiếu xét nghiệm

Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Sát trùng nhẹ nhàng da vùng dái tai bằng cồn, đợi 1- 2 phút cho cồn bay hơi. Ở trẻ em có thể thực hiện tại vị trí gót chân.

- Dùng kim chích chọc dứt khoát vào vùng giữa dái tai. Kim chích phải thẳng góc với mặt phẳng của dái tai. Như vậy tạo được một vết thương với kích thước:  dài 5 mm, s©u 2mm. Khởi động đồng hồ bấm giây ngay sau khi chọc kim chích.

- Cứ 30 giây một lần, dùng giấy thấm các giọt máu chảy ra từ vết chích cho đến khi máu ngừng chảy, bấm đồng hồ dừng lại. Khi thấm cẩn thận để giấy thấm chỉ chạm vào giọt máu, không được chạm vào vết thương, gây trở ngại cho việc hình thành nút cầm máu. Phải để máu chảy tự do không được nặn.

V.NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Thời gian máu chảy thường < 5 phút

-  Khi chọc nếu không thấy máu chảy thì kiểm tra bên tai đối diện; nếu cả hai tai đều không chảy máu thì kết luận thời gian máu chảy < 3 phút.

-  Khi thời gian máu chảy kéo dài > 10 phút phải kiểm tra bên tai đối diện. Tốt nhất làm thêm phương pháp Ivy.

VI. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

- Động tác thấm máu từ vết chích quá mạnh gây bong nút tiểu cầu vừa hình thành.

- Có bất thường mạch máu vùng dái tai.

- Bóp nặn dái tai ngay trước và trong khi làm xét nghiệm cũng gây sai lệch kết quả.

- Đối với những bệnh  nhân đang điều trị thuốc loại Salicylas (Aspirin) thì thời gian máu chảy có thể kéo dài giả tạo hoặc những bệnh nhân dùng Corticoid có thể che lấp một kết quả thời gian máu chảy kéo dài. Do đó phải hỏi kỹ bệnh nhân có dùng thuốc gì trong những ngày trước khi xét nghiệm không.

- Thời gian máu chảy kéo dài cũng bị ảnh hưởng của truyền máu hay các thành phần của máu trong vòng 24 giờ trước đó.

- Dùng kim tiêm thay vì kim chích.

B. PHƯƠNG PHÁP IVY

1. NGUYÊN LÝ

Dưới áp lực dương, máu tự chảy qua vết thương thành mạch cho đến khi tạo thành nút cầm máu. Dựa vào hiện tượng này, phương pháp xét nghiệm thời gian máu chảy Ivy tiến hành ở vùng cẳng tay.

II. CHỈ ĐỊNH

Xét nghiệm thời gian máu chảy

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

Nhân viên khoa Huyết học – Truyền máu

2. Phương tiện, hóa chất

- Máy đo huyết áp.

- Kim chích, bông cồn, giấy thấm.

- Đồng hồ bấm giây

3. Phiếu xét nghiệm

Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Dùng máy đo huyết áp bơm ở áp lực 40 mmHg và giữ ổn định.

- Chọn vùng ở mặt trước cẳng tay không có lông, không nhìn thấy mạch máu. Sát trùng bằng cồn 70°.

- Đợi cồn bay hơi, tạo 3 vết chích có kích thước như nhau, cách nhau khoảng 2 cm và có độ sâu khoản 3mm. Khởi động đồng hồ ngay khi tạo các vết thương. Cứ 30 giây một lần, dùng giấy thấm, thấm nhẹ nhàng máu rỉ ra từ các vết thương tương tự như phương pháp Duke. Ghi thời gian máu chảy của từng vết thương.

V.NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Thời gian máu chảy là thời gian trung bình của cả 3 vết thương. Thời gian máu chảy theo phương pháp Ivy thường < 5 phút.

VI. NHỮNG SAI SÓT VÀ SỬ TRÍ

Những nguyên nhân gây nên sai lầm trong phương pháp Duke cũng làm sai lạc kết quả thời gian máu chảy theo phương pháp Ivy.

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐO THỜI GIAN ĐÔNG MÁU ACT Plus™

I. NGUYÊN LÝ

Quá trình đo thời gian đông đặc endpoints được thực hiện trên thiết bị ACT Plus™ là dựa trên sự hình thành của chất tơ huyết  trong buồng phản ứng. Sự hình thành chất tơ huyết  được đo bằng nhịp độ rơi của cờ trong mỗi kênh cartridges

Quá trình rơi của cờ với nhịp độ nhanh tại những khoảng đúng lúc được chương trình hoá thông qua một bộ phận lấy mẫu. Mạng chất tơ huyết  được hình thành trong thời gian mẫu đang đông và dẫn đến ngăn cản nhịp độ rơi của cờ. Quá trình này được ACT Plus ™ phát hiện ra bởi một hệ thống quang học bức xạ ảnh định vị sẵn trong thiết bị.

Thời gian đông máu kiểm tra được thực hiện thành hai bản và những kết quả được hiển thị riêng cho mỗi kênh (nếu có sự chênh lệch cho phép, thời gian tính mẫu sẽ là trung bình của hai kênh)

II. CHỈ ĐỊNH

Giải phẫu mạch máu và tim mạch .

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

- Bác sĩ, kỹ thuật viên  khoa Huyết học– Truyền máu

- Bác sĩ khoa Tim mạch

2. Phương tiện, hóa chất:

- Phương tiện: Máy xét nghiệm đông máuACT Plus™

- Hóa chất: Hóa chất xét nghiệm đông máu ACT Plus™,

3. Người bệnh: Người bệnh cần làm xét nghiệm ngay trong quá trình mổ tim hở để bác sĩ kiểm tra điều chỉnh lượng hóa chất chống đông máu bằng Heparin

4. Hồ sơ bệnh án

Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin về tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn đoán, của bệnh nhân và ghi rõ chỉ định xét nghiệm

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lấy bệnh phẩm

- Lấy 1ml máu động mạch hoặc tĩnh mạch

2. Tiến hành kỹ thuật

2.1 Bước 1:  Bật nguồn cho thiết bị Power ON ,chờ ít nhất 10 phút để nhiệt độ khối  nhiệt đạt tới 37 oC ±0,5 oC

2.2  Bước 2:Từ bảng chọn chính Main Menu , chọn Cartridge Type , nhấn đến đúng kiểu hộp thử được lựa chọn .Xác nhận sự lựa chọn :  Enter ( Tim mạch dùng loại HR-ACT)

2.3 Bước 3:Làm ấm hộp thử trước khi lấy mẫu ít nhất 3 phút ( 3 – 5 phút). Với các kiểu hộp thử HR-ACT; LR-ACT và RACT có thể ủ ấm trước tới 12 giờ mà không ảnh hưởng tới kết quả

2.4 Bước 4: Lắc hoặc búng nhẹ hộp thử để chất phản ứng dễ hoà trộn trước khi cho mẫu thử vào

2.5  Bước 5:Thể tích mẫu thử phải phù hợp ( 0,4 ml ) ,ngang giữa 2 vạch trên và dưới .Cẩn thận không được để mẫu chảy rớt ra mặt sau thành hộp ,trên cờ hay trục cờ

2.6  Bước 6:  Đặt hộp thử vào khối nhiệt và đóng khối này lại Closed

2.7 Bước 7:Mẫu và hoá chất được trộn trong buồng phản ứng . Thời gian đông bắt đầu được đo

2.8 Bước 8:  Khi mẫu thử được phát hiện đã đông ( hình thành cục ), thiết bị sẽ phát ra một âm thanh báo hiệu kết thúc lần thử và khối nhiệt tự động mở ra Open

Thời gian đông máu được hiển thị trên đèn LED và màn hình LCD

*Vị trí máy đặt trên bề mặt bằng phẳng - Phải nhập số lô, hạn sử dụng - Nhập ID và chạy thử

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Thời gian đông máu sẽ được hiển thị trên đèn LED và màn hình LCD khi lần thử kết thúc

2. Nếu kết quả chênh lệch nhau giữa 2 kênh thì phải nằm trong  phạm vi  10 % với nhau cho những mẫu máu gốc và 12% cho những mẫu có Heparin hay mở rộng

3. Thời gian đông máu được tính  bằng trung bình cộng kết quả của 2 kênh

VII. CÁC SAI SÓT THƯỜNG GẶP VÀ NHỮNG LƯU Ý

1. Sai sót trên do kỹ thuật viên: dẫn đến kết quả không chính xác, sai lệch

giữa 2 kênh vượt mức cho phép hay kết quả khác rất xa với thực tế .

- Không ủ ấm cartridge nhất là về mùa đông

- Không búng hoặc vỗ nhẹ cartridge trước khi lấy mẫu

- Lượng mẫu bơm không chuẩn hoặc không đều ở 2 giếng

- Để máu dây vào thành cartridge hay trục cờ

-  Lựa chọn sai kiểu cartridge thử

2.Sai sót trên sẽ khiến máy không hoạt động.

- Nhiệt độ khối kích hoạt chưa đạt tới mức cho phép (37°C ).

-Sử dụngcartridge hết hạn.

- Cài đặt số lô, hạn sử dụng không đúng.

NGHIỆM PHÁP DÂY THẮT

(Tournique Test) (Phương pháp tăng áp)

I. NGUYÊN LÝ

Đánh giá sức bền của mao mạch qua các nốt xuất huyết dưới da sau khi tăng áp lực của máu bằng cách tạo ra một sự ứ đọng tĩnh mạch. Đây là một trong những xét nghiệm được sử dụng để đánh giá giai đoạn cầm máu ban đầu.

II. CHỈ ĐỊNH

Tất cả những trường hợp nghi ngờ suy giảm sức bền mao mạch.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

1 kỹ thuật viên xét nghiệm.

2. Phương tiện, hóa chất

- Máy đo huyết áp;

- Đồng hồ.

3. Người bệnh

Thông báo trước khi thực hiện xét nghiệm.

4. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định xét nghiệm được ghi rõ trong bệnh án; Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Kiểm tra nốt xuất huyết trên tay người bệnh (Nếu có, cần ghi rõ để phân biệt với nốt xuất huyết mới xuất hiện sau khi tiến hành kỹ thuật);

- Đo huyết áp người bệnh;

- Duy trì áp lực bằng máy đo huyết áp ở trị số trung bình giữa huyết áp tối đa và tối thiểu trong 10 phút;

- Tháo nhanh máy đo huyết áp, giơ cao tay người bệnh để máu lưu thông bình thường.

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Đọc kết quả bằng cách đếm các nốt xuất huyết mới ở vùng phía dưới dải quấn đo huyết áp;

- Ghi kết quả: bình thường không có nốt xuất huyết mới. Khi có >10 nốt xuất huyết mới trên diện tích 10cm2 dấu hiệu dây thắt được gọi là dương tính và tùy theo số nốt xuất huyết xuất hiện mà kết quả được biểu thị (+), (++), (+++);

- Điền đầy đủ ngày, tháng năm và kỹ thuật viên tiến hành xét nghiệm ký tên.

VII. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

- Nhầm với nốt xuất huyết cũ, do không kiểm tra hoặc kiểm tra không kỹ;

- Tạo áp lực quá cao hoặc quá thấp;

- Không đảm bảo thời gian tăng áp lực.

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH NHÓM MÁU KHÓ HỆ ABO

I . NGUYÊN LÝ

- Phản ứng ngưng kết: Kháng nguyên + Kháng thể đặc hiệu

- Áp dụng để xác định nhóm máu khó các trường hợp định nhóm máu hệ ABO không phù hợp giữa hai phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu khi xác định nhóm máu cho người bệnh, trong phát máu.

II. CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân bị tan máu tự miễn

- Bệnh nhân truyền máu nhiều lần

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

- Bác sĩ khoa Huyết học – Truyền máu

- Kỹ thuật viên khoa Huyết học – Truyền máu

2. Bệnh phẩm:

- 2ml máu toàn phần không chống đông

- 1ml máu toàn phần chống đông bằng EDTA.

3. Trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất

- Máy ly tâm

- Nồi cách thủy

- Micropipette 10-100 ml

- Huyết thanh mẫu Anti A, Anti B, Anti AB.

- Hồng cầu mẫu A 5%, hồng cầu mẫu B 5%, hồng cầu mẫu O 5%

- Nacl 0,9%

- Găng tay

4. Phiếu xét nghiệm

Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Tùy từng trường hợp cụ thể mà sẽ có cách giải quyết khác nhau. Tiến hành làm 3 chứng:

1.Chứng tự thân: Phản ứng giữa huyết thanh của bệnh nhân và hồng cầu của bệnh nhân (Nhỏ vào 1 ống nghiệm tan máu 2 giọt huyết thanh của bệnh nhân và 1 giọt hồng cầu bệnh nhân đã rửa pha thành 5%. Trộn đều, ly tâm 1000 vòng phút/1phút, đọc kết quả bằng mắt thường và trên kính hiển vi).
2.Chứng AB: Phản ứng giữa huyết thanh AB và hồng cầu bệnh nhân (Nhỏ vào 1 ống nghiệm tan máu 2 giọt huyết thanh AB và 1 giọt hồng cầu bệnh nhân đã rửa pha thành 5%.Trộn đều ly tâm 1000 vòng phút/ 1 phút, đọc kết quả bằng mắt thường và trên kính hiển vi). Nếu phản ứng âm tính thì phương pháp định nhóm

bằng huyết thanh mẫu được bảo đảm.

3.Chứng đồng loài:Phản ứng giữa huyết thanh bệnh nhân và hồng cầu O (Nhỏ vào 1 ống nghiệm tan máu 2 giọt huyết thanh bệnh nhân và 1 giọt hồng cầu O đã rửa pha thành 5%. Trộn đều, ly tâm 1000 vòng phút/ 1 phút, đọc kết quả bằng mắt thường và trên kính hiển vi). Nếu phản ứng âm tính thì phương pháp định

nhóm bằng hồng cầu mẫu được bảo đảm.

Dựa vào kết quả 3 chứng tự thân, đồng loài, AB ở trên, có thể phân các trường hợp khó khăn trong định nhóm máu hệ ABO thành 2 nhóm chính để tìm nguyên nhân gây khó khăn trong việc xác định nhóm máu hệ ABO như sau:
A. Những khó khăn xảy ra khi cả 3 chứng nói trên đều âm tính:
1. Trường hợp có tiêu huyết tố:

- Nhận xét:

+ Bệnh nhân có thể có nhóm máu O nhưng không có sự phù hợp giữa 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu vì kháng thể chống A của bệnh nhân

rất yếu hoặc âm tính.

+ Bệnh nhân có thể có tiêu huyết tố chống A.

+ Tiêu huyết tố chỉ xảy ra khi có mặt bổ thể.

- Cách giải quyết:

+ Khử bổ thể có trong huyết thanh của bệnh nhân ở 56°C/30 phút
+ Thử lại phương pháp hồng cầu mẫu, nếu có tiêu huyết tố thì sau khi khử bổ thể phản ứng sẽ trở lại bình thường như sau:

2. Hai quần thể hồng cầu:

- Nhận xét: Nhóm máu của bệnh nhân có thể là nhóm A, nhưng hồng cầu của bệnh nhân ngưng kết với huyết thanh mẫu chống A, chống AB không hoàn toàn, còn nhiều hồng cầu tự do. Có thể gặp hiện tượng 2 quần thể hồng cầu trong những trường hợp sau:

+ Những người được truyền máu, truyền tuỷ khác nhóm hệ ABO.

+ Những người có nhóm máu A yếu, B yếu.

+ Bệnh nhân đa u tủy xương, leucemie.

+ Thể khảm hoặc ghép các gen của hệ nhóm máu ABO.

- Cách giải quyết:

+ Hỏi triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân.

+ Hỏi tiền sử truyền máu, truyền tủy của bệnh nhân.

3. Kháng thể yếu:

- Nhận xét:

+ Bệnh nhân có thể có nhóm máu A, nhưng có kháng thể B rất yếu hoặc âm tính.
+ Những trường hợp này có thể gặp ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi do kháng thể

chống A, chống B chưa được hình thành một cách đầy đủ.

+ Thiếu hụt miễn dịch bẩm sinh.

+ Thiếu hụt miễn dịch mắc phải (Leucemie cấp, người già…)

+ Làm các xét nghiệm để chẩn đoán Leucemie

B. Những trường hợp khó khăn khi xác định nhóm máu hệ ABO mà trong

Đó có một hoặc cả 3 chứng Allo, Auto, AB đều dương tính

1. Kháng thể lạnh:

- Nhận xét:

+ Bệnh nhân có thể có kháng thể lạnh.

+ Khi để hồng cầu bệnh nhân vào bình cách thuỷ 37oC thì hiện tượng ngưng kết

mất dần.

- Cách giải quyết:

+ Rửa hồng cầu bệnh nhân bằng nước muối 0,9% để ấm 37°C

+ Định nhóm trên phiến kính nóng 37°C hoặc trong ống nghiệm ở 37°C.

2. Kháng thể tự miễn:

- Nhận xét:

Bệnh nhân có thể có kháng thể tự miễn. Các kháng thể này đã được cố định trên

bề mặt hồng cầu.

- Cách giải quyết:

+ Xem lại chẩn đoán lâm sàng của bệnh nhân.

+ Rửa hồng cầu bệnh nhân nhiều lần bằng nước muối ấm để ở nhiệt độ 37°C rồi định lại nhóm máu của bệnh nhân.

3. Hồng cầu chuỗi tiến:

- Nhận xét:

+ Bệnh nhân có sự tăng bất thường của Protein trong huyết thanh thường gặp ở

bệnh nhân đa u tủy xương, tăng sợi huyết.

+ Có sự ngưng kết tầng nhanh của hồng cầu giống như một ngưng kết và nó sẽ được phân tán rất nhanh khi ta nhỏ vào hồng cầu bệnh nhân 1 giọt nước muối 1,5%.

- Nhận xét:

+ Rửa hồng cầu bệnh nhân bằng nước muối 0,9%, rồi định lại phương pháp

huyết thanh mẫu.

+ Với phương pháp hồng cầu mẫu thì pha loãng nhẹ nhàng huyết thanh bệnh nhân trong nước muối sinh lý 0,9% cho đến khi nồng độ protein trong huyết thanh không đủ để kết tầng các hồng cầu mẫu thành hình chuỗi tiền thì định lại với phương pháp hồng cầu mẫu.

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Ghi nhóm máu vừa xác định được vào phiếu trả kết quả.

# VII. GHI CHÚ

- Nhỏ huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu đúng ống đã đánh dấu.

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI TRÊN MÁY MIMDRAY BC 3000Plus

I. NGUYÊN LÝ

Có 2 hệ thống đọc riêng rẽ trên máy CD Ruby để cho ra các thông số huyết học:

- Hệ thống đo quang: Cho các thông số sau WBC, NOC đo tổng số tế bào bạch cầu và 5 thành phần bạch cầu, RBC/PLT đo tổng số tế bào hồng cầu và tổng số tế bào tiểu cầu.

Nguyên lý: Hỗn dịch pha loãng tế bào được chuyển từ buồng trộn tới buồng đếm. Hỗn dịch được bơm vào dòng dung dịch Sheath đang chảy nhanh. Hai dòng dịch này chảy với tốc độ khác nhau và không bị lẫn vào nhau. Cấu trúc hình học đặc biệt của buồng đếm và tốc độ chảy cao của dòng dung dịch Sheath ép dòng tế bào dịch chuyển theo thứ tự từng tế bào một. Khi tế bào giao tiếp với tia laser, tế bào làm tia sáng khuếch tán theo nhiều hướng khác nhau. Các dữ liệu đo ở các góc khác nhau sẽ cho thông tin về kích thước tế bào, cấu trúc nội tại, hạt tế bào. Các dữ liệu đo quang học thu được sẽ chuyển thành xung điện. Xung điện này sẽ được lưu trữ phân tích bởi máy tính.

- Hệ thống đo huyết sắc tố (HGB): Buồng đo huyết sắc tố gồm 1 đèn LED, một buồng chứa dung dịch mẫu cần đo Haemoglobin, bộ đo cường độ ánh sáng với kính lọc là 555nm.

Nguyên lý: Dưới tác dụng của Lyse, hồng cầu trong mẫu bệnh phẩm bị phá vỡ và phóng thích Haemoglobin, Haemoglobin tác dụng với Lyse tạo ra chất tạo màu. Máy CD Ruby đo màu ở bước sóng 555nm và cho biết nồng độ Haemoglobin. Nhận diện chính xác bằng tán xạ quang ở 4 góc. Ứng dụng phép phân tích nhiều biểu đồ để nhận diện các tế bào máu bất thường và các thành phần gây nhiễu.

II. CHỈ ĐỊNH

Tổng phân tích tế bào máu

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

- Bác sĩ Huyết học – Truyền máu

- KTV khoa Huyết học – Truyền máu

2. Bệnh phẩm:

Bệnh phẩm máu toàn phần: 2ml, lấy trong ống chống đông EDTA

3. Phương tiện, hóa chất

3.1 Trang thiết bị: Máy đếm tế bào Celldyl Ruby, mã số: HH.TB-10, HH.TB

3.2 Sinh phẩm, hóa chất, vật dụng tiêu hao:

- Diluent/sheath:

+ Dùng để pha loãng máu cho đếm số lượng  hồng cầu, tiểu cầu, Haemoglobin.

+ Duy trì tình trạng ổn định của hồng cầu và tiểu cầu trong suốt quá trình đọc.

+ Hoạt động như là một chất hỗ trợ cho quá trình hội tụ thủy ðộng học.

- NOC Lyse:

+ Ly giải nhanh chóng hồng cầu, phóng thích Haemoglobin.

+ Làm tan nguyên sinh chất của tế bào bạch cầu, giữ và ổn định màng nhân nhờ đó nhân tế bào bạch cầu có thể được đếm.

+ Chuyển Haemoglobin thành dạng phức hợp chromagen bền và đo được ở bước song 555nm.

- WBC Lyse:

+ Chất pha loãng cho phần máu đếm bạch cầu.

+ Ly giải thẩm thấu tế bào hồng cầu.

+ Duy trì tính năng tán xạ ánh sáng của tế bŕo bạch cầu trong suốt quá trěnh đo và phân loại tế bào bạch cầu.

+ Cung cấp hoạt tính làm ẩm thích hợp để ngăn ngừa tình trạng tích tụ bọt khí trong hệ thống đo quang.

- Dung dịch rửaEnzymmatic:  Bảo quản 2- 8°C trong tủ lạnh. Được thiết kế để tẩy bỏ những cặn lắng protein đóng trong thiết bị.

- Mẫu nội kiểm: CD26 Plus Control

- Giá đựng ống nghiệm

4. Trang bị an toàn:

- Viên PreSep/Javen/Cloramine B: dùng để xử lý nước thải.

- Bình đựng dung dịch nước thải

- Găng tay

5. Phiếu xét nghiệm

Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Bật máy- khởi động máy:

- Kiểm tra các bộ phận của máy (dây cáp điện, ống dẫn hóa chất…). Ấn và giữ 5 giây nút khởi động Module Data nằm ởcạnh máyđể bật máy lên. Hệ thống sẽ khởi động mất khoảng vài phút.

- Khi tình trạng của máy là UNITIALIZED- chưa khởi động, thì ấn F12-Init để khởi động máy.

- Khi tình trạng máy hiển thị INITIALIZED- Khởi động,ấn F12-Prime để mồi máy và chạy Background.

2. Kiểm tra kết quả BACKGROUND.

- Sau khi có kết quả Background, kiểm tra lại các thông số có nằm trong khoảng chấp nhận hay không.

| Acceptable |  |
| --- | --- |
| WBC Background (WOC/NOC) | ≤ 0.10 G/L |
| RBC Background | ≤ 0.02 T/L |
| HGB Background | ≤ 0.10 g/dL |
| PLT Background | ≤ 5 G/L |

Nếu các chỉ số Background không đạt chạy lại Background vài lần nữa, nếu vẫn không đạt thì tiến hành sửa chữa.

3. Chạy máy ở chế độ mở:

Bước 1:Chạy Background

+ Kiểm tra bạn đang ở màn hình Run View.

+Chọn ID của người sử dụng từ Menu đẩy xuống của Operator ID.

+Nếu máy ở chế độ Standby, nhấn F12-Prime, chờ cho máy hoàn tất quá trình mồi tự động chạy Background.

+ Khi máy ở trạng thái Read, kiểm tra chắc chắn máy ở chế độ mở (Open Mode). Nếu không, nhấn F11- Select Open để chuyển sang chế độ Mở.

+ Trên phần Note, chọn Background hoặc QCID từ menu đẩy xuống

+ Nhấn vào Touch plate để chạy Background (đây là một quá trình tự động, không cần phải đưa mẫu cho máy để chạy Background)

Bước 2:Kiểm tra kết quả chạy Background

Xem lại kết quả chạy Background. Kiểm tra chắc chắn các giá trị nằm trong dải. Nếu chúng nằm ngoài dải, lặp lại chạy Background.

Bước 3:Chạy mẫu Control     ở chế độ Mở

Quality Control được chạy hàng ngày theo chế độ của phòng xét nghiệm:

+ Kiểm tra máy ở chế độ mở

+ Ở phần Note trên màn hình, chọn Icon QCID Lookup.

+ Từ danh sách của file QC, chọn QCID, cho mức QC Low (thấp). Phần NOTE trên màn hình tự động hiện lên: QCID, Specimen Type, và Test Selection.

+ Lắc mẫu QC Low theo hướng dẫn trong tờ Package insert.

+ Chắc chắc đèn tín hiệu hiển thị máy ở trạng thái Ready.

+ Bỏ nắp khỏi ống mẫu QC Low.

+ Nhấn nút Touch Plate.

+ Đưa ống mẫu dưới kim sao cho kim hút ngập trong mẫu.

+ Nghe tiếng bíp và đưa mẫu ra khỏi kim, trạm rửa của hệ thống tự động di chuyển xuống dưới kim và rửa kim.

+ Lau hết những phần còn dính lại bên trong lắp mẫu.

+ Đóng nắp lại, bảo quản mẫu ở nhiệt độ 2-8 độ.

+ Khi chu trình hoàn thành, chon F1-Print để in kết quả chạy QC Low.

+ Lặp lại bước 3 để chạy QC Normal (QC trung bình), và QC High (QC cao). Chọn QCID phù hợp cho mẫu chạy.

Bước 4:Kiểm tra kết quả của các mẫu chạy QC

Kiểm tra kết quả QC nằm trong giới hạn cho phép ( Các kết quả ngoài dải được hiện thị có màu. Nếu có một kết quả ngoài dải, lắc mẫu QC đó và chạy lại).

Lưu ý: Những trường hợp cần chạy Control:

+Sau khi khởi động máy mỗi ngày, trước khi chạy mẫu.

+ Khi đổi lô hóa chất.

+ Sau khi chuẩn máy.

+ Sau khi thay thế các bộ phận của máy.

4. Chạy mẫu bệnh nhân ở chế độ mở (Open Mode):

+ Kiểm tra máy ở chế độ mở, đang ở màn hình Run view

+ Nhận dạng mẫu bệnh nhân vào Specimen ID hoặc QCID flied trong phần Note trên màn hình.

+ Chọn Patient từ menu đẩy xuống Speciment Type.

+ Chọn CBC từ menu đẩy xuống Test Selection.

+ Lắc mẫu 10 lần bằng tay.

+ Chắc chắc đèn tín hiệu hiển thị máy ở trạng thái Ready.

+ Bỏ nắp khỏi ống mẫu.

+ Đưa ống mẫu dưới kim sao cho kim hút ngập trong mẫu.

+ Nhấn nút Touch Plate.

+ Nghe tiếng bíp và đưa mẫu ra khỏi kim, trạm rửa của hệ thống tự động di chuyển xuống dưới kim và rửa kim.

+ Lau hết những phần còn dính lại bên trong lắp mẫu.

+ Đóng nắp lại, bảo quản mẫu ở nhiệt độ phòng.

Ở cuối chu trình, chú ý:  Trạm rửa di chuyển lên trên kim.

Trạng thái máy hiển thị Ready.

Kết quả xuất hiện trên màn hình Run.

Bước 5:  Kiểm tra kết quả mẫu bệnh nhân

Xem lại kết quả mẫu để kiểm tra các giá trị nằm trong dải. Hiển thị kết quả trên màn hình màu giúp dễ dàng nhận ra các kết quả ngoài dải. Kết quả hiển thị màu vàng cam thấp hơn giới hạn dưới, kết quả hiện thị bằng màu tím là cao hơn giới hạn trên.

5. Chạy mẫu bệnh nhân ở chế độ đóng:

Bước 1:  Chuẩn bị

Xác định tình trạng của máy có phải ở chế độ đóng ( Closed Mode) và ở trạng thái Ready. Nếu không chọn F11-Select Closed để chuyển từ chế độ mở (Closed Mode).

Bước 2:  Lắc mẫu và đưa vào khay chứa mẫu. Nếu chưa có Barcode đánh thứ tự giấy theo khay Barcode.

Bước 3:Đặt khay vào phần chuyển mẫu.

Bước 4:Chọn F12-Start Loader, máy tự động chuyển mẫu và phân tích kết quả.

Bước 5:  Kiểm tra kết quả:

Xem số thứ tự giấy in ra và giấy xét nghiệm, kiểm tra kết quả mẫu xét nghiệm.

6. Rửa máy bằng Enzym sau mỗi ngày làm việc:

- Cho dung dịch rửa Enzymatic Cleaner: 2ml vào type.

- Chọn Maintenance từ Tool Bar. Chọn Schedule từ màn hình này

- Chọn Auto Clean. Cửa sổ 6001-Auto Clean mở ra

- Đưa ống Enrym vào kim hút mẫu của chế độ mở, giữ ống cho đến khi kim chạm vào đáy ống và nhấn nút Auto-clean trên cửa sổ.

- Giữ ống cho tới khi có tiếng “bíp”.

- Chu trình rửa tự động hoàn thành, 3 lần đếm Background sẽ được thực hiện tự động.

7. Thu dọn mẫu về khu vực lưu mẫu, chuyển nước thải về hệ thống xử lý nước y tế chung của bệnh viện.

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Đối chiếu giá trị thu được của bệnh nhân với giá trị của Khoảng tham chiếu sinh học

- Nếu giá trị trong Khoảng tham chiếu sinh học: Trả kết quả cho bệnh nhân.

- Nếu thấy một hoặc nhiều chỉ số có giá trị bất thường (ngoài khoảng Tham chiếu) thì cần xem xét lại các yếu tố sau: chất lượng mẫu máu, chẩn đoán bệnh, tình trạng máy...

- Báo cáo cán bộ chủ chốt khoa để chạy lại mẫu, nếu thấy phù hợp thì in kết quả trả bệnh nhân. Hoặc liên hệ với khoa lâm sàng lấy lại máu người bệnh để kiểm tra lại.

- Tất cả các mẫu xét nghiệm bất thường đều phải làm tiêu bản máu ngoại biên để khảo sát hình thái tế bào, cũng như kiểm tra kết quả của máy.

| Chỉ số | Khoảng tham chiếu sinh học | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| WBC | 4.0 - 10 x 109/l (G/l ) | Giga/lít |
| RBC | Nam: 4.0 - 5.8 x 1012/l (T/l) Nữ : 3.9 - 5.4 x 1012/l (T/l) | Tera/lít |
| HGB | Nam: 140 - 160 g/l Nữ : 125 - 145 g/l | Gram/lit |
| HCT | Nam: 0.38 - 0.50 Nữ : 0.35 - 0.47 | Lít/ lít |
| MCV | 83 - 92 fl | Femto lít |
| MCH | 27 - 32 pg | Picogam |
| MCHC | 320 - 356 g/l | Gram/lít |
| PLT | 150 - 400 x 109/l (G/l) | Giga/lít |

VI. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

- Mẫu máu được kiểm tra kỹ đảm bảo máu không bị đông dây.

- Lưu ý lượng hóa chất trong bình và lượng nước thải trong bình nước thải.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các sự cố về bơm, ống dây bị hở, nghẽn kim hút, buồng đo, dòng điện không ổn định… trong khi chạy máy

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHUỘM GIEMSA

I. NGUYÊN LÝ

Tế bào được dàn mỏng và cố định trên lam kính bằng cồn tuyệt đối. Màng, nguyên sinh chất, các đặc hiệu trong nguyên sinh chất, nhân của tế bào sẽ bắt mầu đặc hiệu với thuốc nhuộm Giemsa.

II. CHỈ ĐỊNH

Tiêu bản máu, tiêu bản chất dịch (dịch phế quản, dịch các màng , dịch ổ bụng...)

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

KTV khoa Huyết học – Truyền máu

2. Bệnh phẩm

- Tiêu bản cần nhuộm được đánh dấu: Tên bệnh nhân, khoa phòng.

- Tiêu bản để khô.

3. Chuẩn bị phương tiện, hóa chất:

- Phương tiện:

+ Bút chì kính

+ Khay men

+ Ống đong các cỡ: 10ml, 20ml

+ Pipet nhỏ giọt

+ Đũa thủy tinh

+ Giá nhuộm, giá cắm

+ Đồng hồ

- Hóa chất:

+ Cồn tuyệt đối

+ Thuốc nhuộm Giemsa mẹ:

- Nhuộm thường quy (dung dịch giemsa 3- 4%): Pha 9,7 ml nước cất với 0,3 ml Giemsa mẹ, khi nhuộm để 30 – 45 phút.
- Nhuộm nhanh (dung dịch giemsa 10%): Pha 9 ml nước cất với 1ml giemsa mẹ, khi nhuộm để 15 – 20 phút.

+ Nước cất.

4. Phiếu xét nghiệm

Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa pḥng, chẩn đoán.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Cố định tiêu bản giọt đàn, tiêu bản chất dịch bằng cách tay trái cầm tiêu bản nghiêng 30 độ,tay phải cầm pipet nhỏ 3- 4giọt cồn tuyệt đối lên phần đầu của tiêu bản. Dùng pipet gạt ngang cho cồn tràn phủ khắp diện tích mẫu bệnh phẩm, vừa gạt vừa nghiêng tiêu bản cho cồn chảy hết về đuôi của tiêu bản. Cắm tiêu bản lên giá cho khô.

- Đối với tiêu bản giọt đặc quá dày hoặc bị bẩn thì phải dung giải bằng cách nhỏ nước cất hoặc dung dịch Giemsa 1% kín giọt máu, để 1- 2 phút, đổ nước đi rồi cắm tiêu bản lên giá cho khô.

- Xếp tiêu bản lên giá, nhỏ giọt dung dịch thuốc nhuộm phủ kín diện tích mẫu

bệnh phẩm, để thời gian đúng với quy định.

- Rửa tiêu bản dưới vòi nước chảy nhẹ, không đổ thuốc nhuộm trước, không để nước xối trực tiếp vào giọt máu, để tiêu bản khô tự nhiên.

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Soi kính hiển vi, nhận định kết quả và nhận xét tiêu bản nhuộm.
- Ghi kết quả xét nghiệm.

V. SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

- Khi nhuộm tiêu bản bị bong bệnh phẩm do cố định cồn không tốt

- Tiêu bản kéo quá dầy khó nhận định được hình thái tế bào

- Tiêu bản nhuộm bị mờ không rõ hình thái tế bào do pha thuốc nhuộm không đúng tỷ lệ